## Slide 1
Is the FilmArray Meningitis/Encephalitis (ME) Panel (Biofire) suitable for the detection of Herpes simplex virus type 1?
Imane Saad albichr
Cliniques Universitaires Saint-Luc, Bruxelles
Notes: Nous avons eu l’occasion de tester le panel ME filmarray et nous nous sommes demandé si ce panel est adapté à la détection de l’herpes-simplex de type 1.

## Slide 2
Introduction: meningitis/encephalitis
Meningitis: inflammation of the meninges
Encephalitis: inflammation of the brain parenchyma/
Abbreviations:
AV, alphaviruses; BV, bunyaviruses; CMV, cytomegalovirus; HEV, human enteroviruses; HIV, human immunodeficiency virus; HSV, herpes simplex virus; JCV, John Cunningham virus; JEV, Japanese encephalitis virus; LCMV, lymphocytic choriomeningitis virus; Mev, measles virus; Mum, Mumps virus; Nip, Nipah virus; P V, poliovirus; RV, rabies virus; SLEV, St. Louis encephalitis virus; TBEV, tick-borne encephalitis virus; WNV, West Nile virus. Lm, Listeria monocytogenes; Nm, Neisseria meningitidis; Ec, Escherichia coli; Cn, Cryptococcus neoformans; Hc, Histoplasma capsulatum; Bh, Blastocystis hominis; Ci, Coccidioides immitis; Td, Toxoplasma gondii; GBS, Guillain-Barré syndrome; HIB, Haemophilus influenzae type b; MTB, Mycobacterium tuberculosis; Sp, Streptococcus pneumoniae; Tp, Treponema pallidum
He T. et al., 2016
Notes: Les atteintes du SNC peuvent être causés par de nombreux pathogènes. Aussi bien par des bactéries, des virus que des levures ou encore des parasites.
La présentation clinique est souvent similaire et il n’est pas toujours évident d’en déterminer la cause: bactérienne ou plutôt virale.
Ainsi l’approche syndromique de la méningo-encéphalite a tout son intérêt car permettant une identification rapide du pathogène incriminé et une prise en charge adaptée.
Les infections virales sont en général moins sévères que les infections bactériennes qui elles sont plus fatales mais l’encéphalite herpétique est la plus sévère des infections virales du SNC. Et si elle n’est pas prise en charge rapidement peut entrainer de graves séquelles.
D'où notre intérêt pour ce virus en particulier.
L’incidence de l’encéphalite à HSV-1 est de 2 à 4 cas par million d’habitants par an. Elle est fatale dans 5 à 20% des cas.

## Slide 3
Diagnosis: conventional microbiology methods
FilmArray Meningitis-Encephalitis Panel
He T. et al., 2016
Notes: Une identification rapide du pathogène responsable est nécessaire pour une prise en charge adéquate.
Différentes méthodes dont disponibles pour établir un diagnostic.
L’examen direct bien que rapide manque de sensibilité et de spécificité.
La culture bactérienne a un TAT trop long.
L’approche moléculaire quant à elle présente de nombreux avantages par rapport aux autres méthodes: ce sont des tests plus sensibles, plus spécifiques et souvent plus rapides.
Les tests de biologie moléculaire sont d’ailleurs depuis longtemps utilisé pour les virus, c’est d’ailleurs le gold standard.
Pour les bactéries et les levures la culture reste la méthode de choix, mais la biologie moléculaire permet d’avoir une identification plus rapide.
La PCR peut être monoplex détectant un seul organisme ou multiplex permettant la détection simultanée de plusieurs pathogènes ce qui est le cas du Filmarray

## Slide 4
FilmArray Meningitis-Encephalitis Panel (BioFire Diagnostics)
1 Test
14 targets
All in about one hour
Sample requirements:
Sample Type: Cerebrospinal Fluid (CSF)
Sample Volume: 200 μL
Notes: Le Panel Méningite / Encéphalite FilmArray® (ME) analyse le liquide céphalo-rachidien (LCR) pour une variété de pathogènes, notamment les bactéries, les virus et la levure C. neoformans/gattii.
Il nécessite un volume de 200 μL de LCR.
Simple :
  2 minutes de temps de manipulation
Facile :
  Pas de pipetage de précision
  Pas de formation en biologie moléculaire nécessaire
Rapide :
  Résultats rendus en 1 heure environ
Détection simultanée :
  14 cibles (bactéries, virus et levure)

## Slide 5
FilmArray Meningitis-Encephalitis Panel (BioFire Diagnostics)
The FilmArray Pouch
Notes: La cassette FilmArray® est un système fermé jetable qui comprend tous le nécessaire pour l’extraction, la PCR et la détection. Le composant en plastique rigide (support) de la cassette contient les réactifs lyophilisés. La partie en plastique souple de la cassette se divise en segments discrets (plaquettes) dans lesquels les processus chimiques sont exécutés. Avant l'analyse, l'utilisateur prépare la cassette en y injectant la solution d'hydratation et l'échantillon combiné avec son tampon de lyse. L’automate FilmArray® fait le reste.
Dans un premier temps, FilmArray® effectue une extraction des acides nucléiques de l’échantillon au niveau de la cell lysis et procède ensuite à une purification.
Le FilmArray® effectue ensuite une nested PCR en 2 étapes successives :
  La première PCR est une réaction hautement multiplexée pour amplifier toutes les cibles du panel.
  La deuxième PCR amplifie chaque cible individuellement dans un puit défini à l'aide d'un couple d'amorces situées à l'intérieur du produit de la première PCR.
  Pour chaque pathogène on a une à deux target spécifique. Et chaque target est amplifiée dans 3 puits, donc en triplicat.
  Par exemple, sur ce schéma, après le PCR 1 qui amplifie toutes les cibles recherchées, on a la PCR 2 qui amplifie dans ce cas ci 2 target d’un pathogène précis 3 fois. Les 6 puits représentées correspondent à l’identification d’un seul pathogène.
L’analyse automatique des courbes de fusion par le logiciel permet ensuite de générer le rapport des résultats complet

## Slide 6
Materials and methods
Verification of the performance of Filmarray ME panel (Biofire) for eight of the fourteen pathogens detected:
✺ Virus: herpes simplex virus 1, herpes simplex virus 2, varicella-zoster virus, enterovirus
Fungi: Cryptococcus neoformans/ Cryptococcus gatii
Bacteria: Listeria monocytogenes, Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae
38 samples ( QCMD for virus, ATCC strains, QC for fungi, patient samples)
        Analytical sensitivity
        Analytical specificity
        Correlation with conventional methods used in our laboratory
Notes: Dans notre laboratoire nous avons vérifié la performance du Filmarray pour la détection de 8 des 14 pathogènes inclus dans le panel.
Pourquoi avoir choisi ces pathogène en particulier:
Le HSV, l’entérovirus et le VZV nécessitent d’être accrédités pour être remboursés. (ISO15189)
Les autres pathogènes choisi sont les pathogènes les plus souvent rencontrés dans notre épidémiologie
Nous avons testé 38 échantillons composés de …
Nous avons évaluer la sensibilité la spécificité en testant des échantillons positifs pour des pathogènes non détectés par le panel ainsi que la corrélation avec les méthodes conventionnelles validées dans notre laboratoire.

## Slide 7
Results
Analytical sensitivity and specificity:
Pathogen | Specificity | Sensitivity
HSV1 | 100% | 64%
HSV2 | 100% | 100%
HZV | 100% | 100%
Enterovirus | 100% | 100%
N.meningitidis | 100% | 100%
S.pneumoniae | 100% | 100%
Listeria monocytogenes | 100% | 100%
Cryptococcus neoformans/gatii | 100% | 100%
Notes: Nous avons observé une spé de 100% pour tous les pathogènes évalués.
Mais un manque de Sensibilité pout le HSV-1

## Slide 8
Results
Correlation with conventional methods used in our laboratory
Target | Routine techniques
Streptococcus pneumoniae | Culture (Chocolate agar) and biochemical identification (optochine susceptibility and bile solubility test)
Listeria monocytogenes | Culture (Chocolate agar) and mass spectrometry
Neisseria meningitidis | Culture (Chocolate agar) and mass spectrometry
Herpes simplex virus 1 | PCR (Qiagen)
Herpes simplex virus 2 | PCR (Qiagen)
Varicella zoster virus | PCR (Qiagen)
Enterovirus | PCR (Cepheid)
Cryptococcus neoformans/gattii | Culture (BHI/Sabouraud) and mass spectrometry
Notes: Nous avons évaluer la corrélation avec les techniques de routine du laboratoire. A savoir la culture sur milieux gélosés et l’identification par maldi-tof ou optochine pour les bactéries et le cryptocoque.
Et la PCR pour les virus.Les kits sur la plateforme commercialisée par QIAGEN pour les pour les herpes et le VZV et cepheid pour l’enterovirus.

## Slide 9
Results
Correlation with conventional methods used in our laboratory
Correlation between the Filmarray and routine techniques for S.pneumoniae, Listeria monocytogenes, Neisseria meningitidis, cryptococcus neoformans/gatii, herpes simplex virus 2, varicella-zoster virus and enterovirus.
Lack of correlation for herpes simplex virus1.
Notes: Nous avons obervé une bonne corrélation entre le film array et les methodes de routine pour 7 des 8 pathogène.
Mais il y avait un manque de corrélation évident entre les résultats rendu par le Film array et ceux obtenu avec le kit artus HSV- 1/2 sur QIAsymphony RGQ platform

## Slide 10
The case of herpes simplex virus 1: (n= XX)
Organism |  | Routine method | Filmarray result | Result after manual review
HSV1 | QCMD 15/02 | HSV1 | negative | Doubtful, confirmation needed
 | QCMD15/04 | HSV1 | negative | Doubtful, confirmation needed
 | QCMD17/01 | HSV1 | negative | Doubtful, confirmation needed
 | QCMD17/02 | HSV1 | HSV 1 | HSV 1
 | QCMD 17/4 | HSV1 | negative | negative
 | QCMD CNS17S-03 | HSV1 | negative | negative
 | QCMD CNS17S-07 | HSV1 | negative | Doubtful, confirmation needed
 | Patient 1 | HSV1 | HSV 1 | HSV1
 | Patient 2 | HSV1 | HSV 1 | HSV1
 | Patient 3 | HSV1 | negative | negative
LOD: 1.5x10^3 copies/ml
Core
Educational
Notes: Pour le HSV-1 nous avons testé 5 QCMD: 4 QCMD du core et un educationnel qui challenge plus la méthode.
Nous avons également testé les QCMD du panel CNS en ne reprenant ici que les deux qcmd positifs pour le HSV1.
Et 3 échantillons de patients positifs pour HSV1.
Comme vous pouvez le voir le film array n’a pas pu detecté la majorité des échantillons positifs.
Certains échantillons on été répondu négatifs par le Filmarray mais présentaient une courbe de fusion on les a donc considérés douteux et les autres étaient tout simplement négatif.
Echantillons testés pour l'herpes de type 1

## Slide 11
Melt-curves of doubtful samples
QCMD 15/02:
QCMD 15/04:
QCMD 17/01:
QCMD CNS17S-07
Notes: Pour les échantillons douteux les courbes de fusion bien que visible étaient en dessous du cut-off de positivité.
Pour le QCMD 2017 01 une seule des courbes était au dessus du cut-off. Mais un résultat positif nécessite deux courbes positives. D’où le résultat final négatif.

## Slide 12
Melt-curves of negative samples
QCMD 17/04:
QCMD CNS17S-03
Sample 26954766
1.9x10^2 copies/ml
HSV 1 strain sequence variation
< 1.5x10^3 copies/ml (LOD)
HSV 1 strain sequence variation
< 1.5x10^3 copies/ml (LOD)
Cq 37 ± 600 copies/ml
Notes: Pour les échantillons négatifs sans courbe d’amplification, la charge virale était clairement inférieure à la LOD.
Dans les deux QCMD, la séquence amplifiée présentait une mutation qui était responsable d’un diminution de la sensibilité de 10 à 20 fois.
Et il semblerait que la souche d’herpes utilisée pour ces QCMD est une souche encore jamais rapportée chez l’homme et dont la fréquence est inconnue

## Slide 13
The case of herpes simplex virus 1:
Viral load of HSV1 in the CSF (1.7x101– 4,2x107)*
LOD: 1.5x10^3 copies/ml
One target region amplified loss of sensitivity in case of sequence variation
*Kamei et al.2004
Schloss et al., 2009
Ziyaeyan et al., 2011
Bhullar et al., 2014
Notes: La LOD du Film-array pour le HSV-1 est de 1500 copies/ml.
Ce qui est supérieur à la concentration que l’on peut parfois retrouver dans le cadre d’une encéphalite herpétique.
De plus, il n’y a pas de corrélation entre la charge viral et les manifestations cliniques, les complications ou le pronostic.
En plus de cela, une seule cible est amplifiée, ce qui peut fortement impacter la sensibilité en cas de mutation de la séquence. Une des améliorations possible serait d’augmenter le nombre de cibles.
Le panel ME Film array est tt de même un test sensible et spécifique pour le diagnostic rapide de ME mais il faut garder en tête les limitations qu’il peut présenter. A savoir le manque de sensibilité pour le HSV1.
Il est donc conseillé de revoir manuellement les courbes de fusion et de confirmer par une méthode plus sensible en cas de suspicion d’encéphalite herpétique.

## Slide 14
The case of herpes simplex virus 1:
Algorithm proposed
Notes: Nous avons donc mis en place un algorithme pour pallier à ce manque de sensibilité.

## Slide 15
Notes: Concrètement en cas de suspicion clinique d’encéphalite herpétique et/ou un résultat filmarray douteux on confirme par une méthode plus sensible: la PCR simplex dont la LOD est de 57 copies/mL.

## Slide 16
Thank you for your attention
Saint-luc Team:
Ph.Biol Anaïs Scohy
Mme Laetitia Toussaint
Pr Benoît Kambamba Mukadi
Ph.Biol Sylvie Goletti